## مد هیدرولیکی P06
Resolution: | 0.1 | bar
انحراف در مقدار فشار صفر | 0 | bar
انحراف در مقدار بیشینه | 0 | bar
with test gauge | ACC. | 0.05%FSD
| RES. | 0.05 bar
Applied pressure | Applied pressure
*DUT | Reference Value |  |  |  | Average | Measurment | δpi | δpi’ | Hystersis error | δpL | اثر دستگاه مرجع | رانش | اثر رانش | اثر تفكيك پذيري | اثر انحراف در مقدار فشار صفر یا | اثر بیشینه انحراف رفت و برگشت | پسماند | EXP |  |  | لازمه بکش پایین
M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | Applied pressure | Error |  |  | δpH |  | accuracy ref. | فقط گذاشتم فعلا |  | تجهیز مرجع ما هست | عدم خطي بودن در صفر | عدم خطي بودن در فشار مورد نظر |  | Uncertainty
bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |  | bar | bar | bar | bar | bar± | max | 0.5
50 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.15 | -0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.040833 | 0.15045 | 0.0075451 | 0.00020833 | 0 | 0.0033333 | 0.00083333 | 0.45936 |  | 0.15045
100 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.2 | -0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.040833 | 0.3006 | 0.03012 | 0.00020833 | 0 | 0.0052083 | 0.00083333 | 0.55571 |  | 0.3006
150 | 150.2 | 150.3 | 150.3 | 150.4 | 150.3 | -0.3 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 0.040833 | 0.4509 | 0.06777 | 0.00020833 | 0 | 0.010208 | 0.00083333 | 0.6924 |  | 0.4509
200 | 200.4 | 200.5 | 200.4 | 200.4 | 200.425 | -0.425 | 0.4 | 0.45 | 0.05 | 0.425 | 0.040833 | 0.60128 | 0.12051 | 0.00020833 | 0 | 0.016875 | 0.00020833 | 0.84531 |  | 0.60128
250 | 250.5 | 250.5 | 250.4 | 250.4 | 250.45 | -0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.040833 | 0.75135 | 0.18818 | 0.00020833 | 0 | 0.016875 | 0 | 0.99215 |  | 0.75135
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.040833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00020833 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.040833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00020833 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.040833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00020833 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.040833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00020833 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.040833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00020833 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.040833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00020833 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
در فشارسنج هايي كه مانعي براي توقف عقربه قرار مي دهند، اين مولفه صفر درنظر گرفته شود.
اینجا مجبور شدم دقیقا مولفه رو برای fs یعنی 700 بار رو قرار بدم وگرنه از bmc امون کوچکتر می شد

## پرشر سوئیچ
|  |  |  | اثر دستگاه مرجع | رانش | اثر تفكيك پذيري | خطای پسماند | خطای تکرار پذیری
Set point | Set | Reset | Dead Bound Setting | accuracy ref. | فقط گذاشتم فعلا | تجهیز مرجع ما هست |  |  | Expended Uncertainty
(bar) | (HIGH) | (LOW) | (bar) | توزیع مستطیلی | توزیع مستطیلی | توزیع مستطیلی | توزیع مستطیلی | توزیع مستطیلی | ± (bar)
5 | 5 | 4.99 | 0.01 | 0.040833 | 7.5e-05 | 0.00020833 | 8.3333e-06 | 0 | 0.40559
5 | 5 | 4.99 | 0.01 | 0.040833 | 7.5e-05 | 0.00020833 | 8.3333e-06 | 0 | 0.40559
5 | 5 | 4.99 | 0.01 | 0.040833 | 7.5e-05 | 0.00020833 | 8.3333e-06 | 0 | 0.40559
| 0 | 0

## cell + back + pore pressure
Applied pressure | Applied pressure Reference Value | Correction | Expanded Uncertainty
kpa | kpa | kpa | ± kpa
0.5 | 20.6 | 20.1 | 5.1
1 | 27 | 26 | 5.1
1.5 | 33.9 | 32.4 | 5.1
2 | 40.6 | 38.6 | 5.1
2.5 | 47.6 | 45.1 | 5.1
3 | 300.7 | 297.7 | 5.1
3.5 | 350.7 | 347.2 | 5.1
4 | 400.8 | 396.8 | 5.1
4.5 | 450.8 | 446.3 | 5.1
5 | 500.9 | 495.9 | 5.1
5.5 |  | -5.5 | 5.1
6 |  | -6 | 5.1
6.5 |  | -6.5 | 5.1

## مد نیوماتیکی P09
Resolution: | 0.01 | bar
انحراف در مقدار فشار صفر | 0 | bar
انحراف در مقدار بیشینه | #REF! | bar
with test gauge | ACC. | 0.1%RDG
| RES. | 0.001 bar
Applied pressure | Applied pressure |  |  |  | Average | Measurment | δpi | δpi’ | Hystersis error | δpL | اثر دستگاه مرجع | اثر رانش | اثر تفكيك پذيري | اثر انحراف در مقدار فشار صفر یا | اثر بیشینه انحراف رفت و برگشت | پسماند | EXP | EXP
*DUT | Reference Value |  |  |  | Applied pressure | Error |  |  | δpH |  | accuracy ref. |  | تجهیز مرجع ما هست | عدم خطي بودن در صفر | عدم خطي بودن در فشار مورد نظر |  | Uncertainty | Uncertainty
M0 | M1 | M2 | M3 | M4
bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | mbar±
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333e-10 | 0 | 8.3333e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.00057919 | 0.57919
0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.6333e-09 | 0 | 8.3333e-08 | 0 | 8.3333e-06 | 0 | 0.0058029 | 5.8029
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 5.2083e-09 | 0 | 8.3333e-08 | 0 | 2.0833e-06 | 0 | 0.0029475 | 2.9475
1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.3333e-08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FSD | 600 | [12 empty] | در فشارسنج هايي كه مانعي براي توقف عقربه قرار مي دهند، اين مولفه صفر درنظر گرفته شود.
Row | Applied pressure | Reading 1 |  | Reading 2 |  | Deviation | MPE | [8 empty] | اینجا مجبور شدم دقیقا مولفه رو برای fs یعنی 20 بار رو قرار بدم وگرنه از bmc امون کوچکتر می شد
| Reference Value | Rising | Falling | Rising | Falling | %FSD | ± (%FSD)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
| 100 | 103.7 | 102.9 | 103.7 | 102.9 | 0.55 | 0.25
| 200 | 204.4 | 201.7 | 204.4 | 201.7 | 0.50833 | 0.25
| 300 | 304.4 | 300.9 | 304.4 | 300.9 | 0.44167 | 0.25
| 400 | 405.4 | 403.1 | 405.4 | 403.1 | 0.70833 | 0.25
| 500 | 506 | 504.1 | 506 | 504.1 | 0.84167 | 0.25
| 600 | 605.6 |  | 605.6 |  | 0.93333 | 0.25

## مد خلاء P05
| Resolution: | 0.01 | bar
pre cal. | انحراف در مقدار فشار صفر | 0 | bar
pre cal. | انحراف در مقدار بیشینه | 0 | bar
| with test gauge | ACC. | 0.05%FSD
|  | RES. | 0.0001 bar
| Applied pressure | Applied pressure |  |  |  | Average | Measurment | δpi | δpi’ | Hystersis error | δpL | اثر دستگاه مرجع | اثر رانش | اثر تفكيك پذيري | اثر انحراف در مقدار فشار صفر یا | اثر بیشینه انحراف رفت و برگشت | پسماند | EXP | EXP
| *DUT | Reference Value |  |  |  | Applied pressure | Error | [5 empty] | الکی اضافه کردم |  | عدم خطي بودن در صفر | عدم خطي بودن در فشار مورد نظر |  | Uncertainty | Uncertainty
| M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | [7 empty] | توزیع مستطیلی
| bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar± | mbar±
| -0.1 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1e-06 | 3.63e-08 | 8.3333e-10 | 0 | 8.3333e-06 | 0 | 0.0061222 | 6.1222 | 0.00033
| -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1e-06 | 1.08e-08 | 8.3333e-10 | 0 | 8.3333e-06 | 0 | 0.0061139 | 6.1139 | 0.00018
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 8.3333e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0020008 | 2.0008 | 0
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e-06 | #DIV/0! | 8.3333e-10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e-06 | #DIV/0! | 8.3333e-10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e-06 | #DIV/0! | 8.3333e-10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e-06 | #DIV/0! | 8.3333e-10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e-06 | #DIV/0! | 8.3333e-10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e-06 | #DIV/0! | 8.3333e-10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e-06 | #DIV/0! | 8.3333e-10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
در فشارسنج هايي كه مانعي براي توقف عقربه قرار مي دهند، اين مولفه صفر درنظر گرفته شود.
اینجا مجبور شدم دقیقا مولفه رو برای fs یعنی 20 بار رو قرار بدم وگرنه از bmc امون کوچکتر می شد